冷链监控系统技术参数

1、需求数量：

1）.单台采集可测≥1 路温湿度点7个；单台采集可测≥1 路超低温度点 2个；单台采集可测≥1 路超低温度点和≥ 1路温湿度点 4个；

2）.测温范围：

1.温湿度传感器：温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。湿度0%～100%；精度±5%

2.超低温传感器-200℃～+150℃；精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；其它区间±1℃

3）、可提供具备CNAS认证的第三方机构出具的计量报告

2、通信	：4G通信，数据直接发送到互联网；设备预置≥3年流量费用。

3、显示：可显示包含但不限于实时温湿度、温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%，信号强度、电池电量、 充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数等

4、报警：本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警等。

5、数据完整性：	可存储≥100000条数据，可实现断点续传

6、电源	：带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池 。电池容量≥1800mAH，断电可用≥3天；Type-C USB供电。

7、可维护性：固件维护可实现在线空中升级。